БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Изучение паспорта цифрового измерительного прибора»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Изучить основные характеристики цифровых измерительных приборов на примере универсального вольтметра и цифровых мультиметров.

Задачи:

- Определить классификационные признаки исследуемых средств измерений

- Изучить метрологические характеристики приборов

- Оформить отчёт по результатам работы

Оборудование:

- Цифровой мультиметр MY60

- Цифровой мультиметр UT-55

- Универсальный цифровой вольтметр В7-58/2

- Паспорта и руководства по эксплуатации приборов

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Таблица 1

| Классификационные признаки | Средство измерения (тип) |
| --- | --- |
| По видам: - мера; - измерительный преобразователь; - измерительный прибор; - измерительная установка; - измерительная система | (указать) |
| По виду выходной величины | Аналоговые, цифровые (указать) |
| По форме представления информации | Показывающие, регистрирующие (указать) |
| По метрологическому назначению: - эталон; - рабочий эталон; - рабочее СИ | (указать) |
| Метрологические характеристики | Диапазон, погрешность и т.д. |

| Классификационный признак | Значение для выбранного СИ MY60 |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор (многофункциональный, измеряет напряжение, ток, сопротивление и др.) |
| По виду выходной величины | Цифровой (выход — числовое значение на ЖК-дисплее) |
| По форме представления информации | Показывающий (отображает результат на дисплее в реальном времени, без регистрации/записи) |
| По метрологическому назначению | Рабочее СИ (предназначен для практических измерений, не является эталоном) |
| Метрологические характеристики | Диапазон измерений: V= 0,2 мВ…1000 В, V~ 0,2 мВ…700 В, R 0,1 Ом…200 МОм; Погрешность: ±0,5%…±5%; Входное сопротивление: 10 МОм |

| Классификационный признак | Значение для выбранного СИ (UT-55) |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор (многофункциональный) |
| По виду выходной величины | Цифровой (ЖК-дисплей, 3½ разряда) |
| По форме представления информации | Показывающий (визуальная индикация значений) |
| По метрологическому назначению | Рабочее СИ (для практических измерений) |
| Метрологические характеристики | Диапазон V=: 0,2 мВ…1000 В; V~: 0,2 мВ…750 В; R: 0,1 Ом…200 МОм; Погрешность: ±0,5%…±5%; Входное сопротивление: 10 МОм |

| Классификационный признак | Значение для В7-58/2 |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор (универсальный вольтметр) |
| По виду выходной величины | Цифровой (светодиодный индикатор, разрядность 3½) |
| По форме представления информации | Показывающий (визуальная индикация на дисплее) |
| По метрологическому назначению | Рабочее СИ (для практических измерений при настройке и ремонте аппаратуры) |
| Метрологические характеристики | Диапазон V=: 200 мВ…1000 В; V~: 200 мВ…750 В; R: 200 Ом…20 МОм; I=: 200 мкА…10 А; I~: 200 мкА…10 А; Погрешность: ±(0,05…2,5)% + 1 ед. счёта; Rвх: (10±0,5) МОм |

### Таблица 1 - Классификационные признаки средств измерений

| Классификационный признак | Вольтметр B7-58/2 | Мультиметр MY-60 | Мультиметр UNI-T UT55 |
| --- | --- | --- | --- |
| По видам: |  |  |  |
| - мера | – | – | – |
| - измерительный преобразователь | – | – | – |
| - измерительный прибор | ✓ | ✓ | ✓ |
| - измерительная установка | – | – | – |
| - измерительная система | – | – | – |
| По виду выходной величины | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
| По форме представления информации | Показывающий | Показывающий | Показывающий |
| По метрологическому назначению | Рабочее СИ | Рабочее СИ | Рабочее СИ |
| Область применения | Лабораторные измерения напряжения и тока при настройке РЭА | Универсальные измерения в полевых и лабораторных условиях | Универсальные измерения с расширенным функционалом (температура, частота, ёмкость) |

### Таблица 2 - Основные метрологические характеристики

| Характеристика | B7-58/2 | MY-60 | UNI-T UT55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые величины |  |  |  |
| - постоянное напряжение | 0,1 мВ – 1000 В | 0,1 мВ – 1000 В | 0,1 мВ – 1000 В |
| - переменное напряжение | 0,1 мВ – 700 В | 0,1 мВ – 700 В | 0,1 мВ – 750 В |
| - постоянный ток | до 10 А | 1 мкА – 10 А | 0,01 мкА – 20 А |
| - переменный ток | до 10 А | 1 мкА – 10 А | 0,1 мкА – 20 А |
| - сопротивление | до 20 МОм | 0,1 Ом – 200 МОм | 0,1 Ом – 200 МОм |
| - ёмкость | – | 1 пФ – 20 мкФ | 1 пФ – 20 мкФ |
| - частота | – | 2 кГц – 20 кГц | 2 кГц – 20 кГц |
| - температура | – | -20°C – +1000°C | -20°C – +1000°C |
| - проверка диодов/транзисторов | – | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| - прозвонка цепи | – | ✓ (<50 Ом) | ✓ (<70 Ом) |
| Основная погрешность: |  |  |  |
| - по напряжению постоянному | ±(0,5–1,5)% | ±(0,5–0,8)% ±1 ед.сч. | ±(0,5%+1) – ±(0,8%+2) |
| - по напряжению переменному | ±1,5% (20 Гц – 20 кГц) | ±(0,8–1,2)% ±3 ед.сч. | ±(0,8–1,2)% ±3 ед.сч. |
| - по току постоянному | ±(0,8–2,0)% | ±(0,8–2,0)% ±1–5 ед.сч. | ±(0,8%+1) – ±(2%+5) |
| - по сопротивлению | ±0,8% | ±(0,8–5,0)% ±1–10 ед.сч. | ±(0,8%+1) – ±[5%(-10)+10] |
| Входное сопротивление (напряжение) | (10±0,5) МОм | 10 МОм | 10 МОм |
| Входная ёмкость | ≤50 пФ | – | – |
| Разрядность индикации | 3½ (1999 отсчётов) | 3½ (1999 отсчётов) | 3½ (1999 отсчётов) |
| Время измерения | – | 2–3 с | 2–3 с |

### Таблица 3 - Условия эксплуатации и общие данные

| Параметр | B7-58/2 | MY-60 | UNI-T UT55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропитание | 220±22 В, 50±1 Гц | Батарейка 9 В (6F22) | Батарейка 9 В (NEDA 1604/6F22) |
| Потребляемая мощность | ≤6 В·А | – | – |
| Рабочая температура | +5…+40 °С | 0…+40 °С | 0…+40 °С |
| Температура хранения | 0…+40 °С | -10…+50 °С | -10…+50 °С |
| Относительная влажность | ≤80% при 25°С | ≤80% | ≤80% при 31°С, линейно снижается до 50% при 40°С |
| Атмосферное давление | 537–800 мм рт.ст. | – | – |
| Высота над уровнем моря | – | – | до 2000 м (рабочая), до 10000 м (хранение) |
| Габаритные размеры | 242×245×70 мм | 91×189×31,5 мм | 190×88×34 мм |
| Масса | ≤1,3 кг | 310 г (с батарейкой) | ~270 г (прибор), ~550 г (с холстером) |
| Класс защиты по электробезопасности | Класс I (ГОСТ 26104-89) | Класс II (двойная изоляция) | Класс II (двойная изоляция, IEC 61010) |
| Категория перенапряжения | – | CAT II 600 В | CAT I 1000 В / CAT II 600 В |
| Степень загрязнения среды | – | 2 | 2 (по IEC 61010) |
| Межповерочный интервал | 1 год | 1 год | 1 год |
| Наработка на отказ | ≥15000 ч | – | – |
| Гарантийный срок | 18 месяцев | – | – |
| Дополнительные функции | Светодиодная индикация | Автоотключение (40 мин) | Автоотключение (15 мин), холстер, ремешок |

### Таблица 4 - Комплектность приборов

| Наименование | B7-58/2 | MY-60 | UNI-T UT55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной прибор | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Измерительные щупы | Кабель К-2, шнуры соединительные, щупы | Щупы 1500 В, 10 А | Пара тестовых щупов |
| Источник питания | Сетевой шнур | Батарейка 9 В | Батарейка 9 В (NEDA 1604/6F22/006P) |
| Запасные части | Плавкие вставки: 2×0 А, 4×0,25 А | Плавкая вставка F 200 мА/250 В | Плавкие вставки: 2 А/250 В, 315 мА/250 В (в зависимости от модели) |
| Эксплуатационная документация | Руководство по эксплуатации (УЩ9М.411182.009-01 РЭ) | Инструкция на русском и английском языках | Руководство пользователя (англ./рус.) |
| Дополнительные принадлежности | Упаковка | Подставка-холстер, адаптер для измерения ёмкости | Холстер (опция), ремешок, термопара WRN-01B (для UT53/UT55) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 19.02.2026).